## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量终端模块、抄表采集终端模块等采购项目 | 计量终端模块 | 工作电源:AC220V三相四线或单相 电流通道:9路 电流测量范围：标配0-100A，最大可测到500A 电压测量范围：0-400V AC 计量精度：有功计量准确度1.0级，无功计量准确度2.0级 载波抄表：支持窄带、HPLC 通信规约：Q/GDW 376.2、DL/T645、DL/T698.45 信号调制：脉冲电流 信号通讯距离：≥3KM 通讯接口：WiFi、4G | 件 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成线损测试仪或局放测试仪业绩不少于1份，累计金额不低于15万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 抄表采集终端模块 | 工作电源：AC220V ±20% 通讯接口：RS-232、RS-485、4G 通讯规约：Q/GDW 376.1、DL/T645、DL/T698.45 | 件 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 拓扑识别模块 | 工作电源：9V电池/AC220V自动切换 电压测量范围：0-265V AC 信号调制：脉冲电流 信号通讯距离：≥3KM 通讯接口：蓝牙 | 台 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 局放监测模块 | 特高频，高频电流，接触式超声波，地电波和非接触超声波等方式；能够检测GIS，开关柜，电缆和变压器。 1个UHF通道，1个HFCT通道，1个AE通道，1个TEV通道,1个AA通道 6寸大屏幕显示能够快速对GIS，开关柜进行故障的查找。 UHF和AE等不同功能之间的切换能够在1秒内完成 快速通过移动终端对GIS,开关柜的故障进行查找 同步精度为0.01hz. 支持变频耐压同步，同步频率为20~350HZ 具备数据存储，数据查询，数据导出，告警设定和指示功能 手持终端在UHF，AE，TEV和AA的模式下，能够实时监测和显示PRPS和PRPD图谱。 | 件 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | UHF特高频功能模块 | 检测带宽:300～1500MHz 检测范围:-80dBm～0dBm 精度误差:<1dBm 传感器频段:300～1500MHz为主 等效高度:>10mm 传感器输出功率5pC:-21dBm 滤波器:全通、低通、高通 支持扩展双UHF通道时差定位，内置算法可自动定位。 | 件 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | HFCT高频电流功能模块 | 检测带宽:3～60MHz 检测范围:1～100000pC 最小检测:1pC 卡扣式传感器孔径:>48mm,支持尺寸定制 支持回波反射法定位。 | 件 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | TEV暂态地电压功能模块 | 检测带宽:3～100MHz 检测范围:0～65dBmV 检测精度:≤土1dB 分辨率:≤1dB 支持双TEV通道时差定位，内置算法可自动定位。 | 件 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AE接触式超声波功能模块 | 传感器类型：抗干扰性能强的差分传感器 接触式检测灵敏度：检测灵敏度≤35dB。 接触式峰值频率检测范围：20～80kHz（SF6气体为绝缘介质）。 线性度误差：≤±10%。 稳定性：超声波局放检测模式下连续工作1小时，6次测量结果的相对标准偏差值应≤±1%。 抗干扰：上限50～200kHz，下限10～100kHz。 支持声电联合定位功能，定位精度≤1cm。 | 件 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | AA非接触式超声波功能模块 | 中心频率:40kHz 检测范围:-7～68dBuV 检测精度:-65 dB(0dB= 1volt/ubarrms SPL) 灵敏度:≤土1dB | 件 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 诊断主机模块 | 主机系统：OS系统 屏幕尺寸:不低于6.6英寸 屏幕刷新率：不低于120Hz 内存：不低于128G 接口：type C | 件 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。