
采购公告附件：

	项目名称
	服务内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	非接触式漏电故障测试仪等委托加工项目
	非接触式漏电故障测试仪委托加工
	1、CPU硬件系统
频率 48MHz CPU  
闪存 64k 
SRAM 8k 
2、外部接口
允电接口 专用锂电池接口充电 
漏电信号接口 专用4针航空插头，带信号屏蔽 
3、显示屏
显示尺寸 3.5英寸，彩色TFT 
分辨率 320*480点阵，16位色彩 
触摸 3.5英寸，电阻触摸 
4、音频输出
音频输出 蜂鸣器报警信号输出 
5、视频信号输出
图像 图像柱状图实时输出漏电信号 
数值显示 数字阈值实时输出信号量值 
6、电池
电池容量 不低于2400mAh 
安装方式 内置 
7、性能探测指标
探测距离 不低于20cm@20mA 
谐波显示 最高5次 
测量动态范围 72dB 
阈值设定精度 1dB 
待机时间 72小时 
数据刷新频率 优于1HZ 
8、功能指标
阈值设定 在线动态调整 
探测结果输出方式 实时显示 
探测提示方式 声、图、数实时提示 
人机交互 触摸屏 
谐波分析 高阶奇次谐波分析能力 
产品兼容性 与非接触式漏电信号发生器配合使用，探测距离不低于100cm,电缆识别指标不低4项 
技术迭代升级 为该创新成果的不断迭代升级提供不间断技术服务 
9、其他
电源适配器 专用电源适配器 
包装 专用仪表包装箱 
探测杆 仪表非接触器式探测杆 
	套
	4
	接供货通知后10日内
	12个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过仪器仪表或电子元器件销售或委托加工业绩不少于1份。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。


