附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外模组、显示单元等采购项目 | 红外模组（Ⅰ型） | 响应波段：7.5~14 μm NETD（噪声等效温差） mk ≤0.02 °C (20 mK) @ 25 °C (77 °F) ，F# = 1.0 视场角：≧25°H × 20°V 帧频： MP4：≧30Hz 像元尺寸：≧12μm 空间分辨率(IFOV) ≧0.34 mrad 探测器类型：氧化钒非制冷型探测器 传感器像元数：≧640×480 热成像镜头焦距：35.0 mm 聚焦模式：连续自动、自动、激光辅助、触控聚焦、手动 最小聚焦距离：≦0.3 m 镜头可更换：1X：25°(H) x 20°(V) 0.5X：50°(H) x 40°(V) 2X：12°(H) x 9.6°(V) 3X：7.9°(H) x 6.3°(V) 镜头识别：自动 光圈数： F1.1 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求： 2023年1月1日至投标截止日止，完成过红外热像仪销售业绩不少于1份，累计金额不低于180万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 可见光模组（Ⅰ型） | 视场角 ≧77°H × 62°V 视频分辨率 ≧1280 × 1024 可见光 ≧4096 × 3036 (13 MP） 聚焦模式：连续自动、自动、触控聚焦 图像分辨率：可配置：5 MP, 8 MP, 13 MP | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示单元（Ⅰ型） | 显示器：≧5.1″ OLED触摸屏，分辨率≧1920*1080 图像模式：热成像、可见光、融合、画中画、Blending 屏幕亮度：手动、自动调节 镜头旋转≧180° 显示器旋转≧90° 取景器：内置，≧1024 × 768像素 数字变倍：具有 1.0～12.0 连续数字变倍设置选项 伪彩模式：白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨 、蓝红 画中画：画中画大小可调整，位置可移动 融合： 热成像图像中叠加可见光细节 AGC：自动、手动、一键AGC | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅰ型） | 测温范围 一档：-40℃~150℃ 二档：0℃ ~650℃ 超高温档：300℃ ~2200℃ 测温精度：一档：-40℃~0℃：±2℃或±2% （取最大值） 0℃~150℃：±1℃或±1% （取最大值） 二档、超高温档：100℃~2200℃：±2℃或±2% （取最大值） 测温点：中心点，最高温点，最低温点 测温规则：支持10个点、5个框、5个圆、1条线测温 高温报警：声音报警、灯光报警，报警温度可设置，支持报警抓图 发射率校正：手动设置，设置范围为0.01~1.0，或者从物质发射率表中选择 反射温度补偿 支持 大气校正 支持 本机分析 支持 自动温差计算 支持 发射率表 支持 外部光学透过率校正 支持 分区发射率校正 支持 全屏发射率校正 支持 PCB智能识别 支持 电气端子智能识别 支持 蓝牙：支持，蓝牙4.2 USB：支持，USB Type-C接口 HDMI：支持，HDMI-D接口 4G：支持Micro SIM卡 ，可接入萤石云预览 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 能量供给单元（Ⅰ型） | 供电：5V DC/3A 续航时间：电池可连续运行4 h | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 存储单元（Ⅰ型） | 储存：标配128GB SD卡，最大支持1 TB 图像文件数量：≧30,000张 语音注释：支持60秒语音注释 图像文件格式：jpeg/thm.jpeg/dat 文字注释：支持255字符注释 视频储存容量≧ 130小时（MP4视频） 视频文件格式：MP4/rv 全辐射红外视频流：支持，帧率25 Hz | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外模组（Ⅱ型） | 探测器像素（分辨率）≥ 640×480 镜头视角：标配镜头（25º±2º）、可选镜头（7º±2º） 响应波长：7.5-14μm 空间分辨率< 0.7mrad 热灵敏度≤ 0.05K或℃。噪声等效温差，NETD，是指在环境温度在23℃±5℃，50mm焦距，相对孔径为1时的NETD测试值 帧频≥25Hz，非插值法 手动聚焦功能：具备 电动聚焦功能： 具备 自动聚焦功能 ：具备 数码变焦功能≥9倍，最大数码变焦倍数 镜头适配性：可更换长焦或广角镜头，且自动识别 测温范围下限：-20℃ 测温范围上限：+600℃ 测温准确度（100℃以下）≤ 2℃，取绝对值 测温准确度（100℃及以上）测量值的2%。取绝对值 特征测温范围：特征测温范围的准确度不超过±2℃/±2%读数，取绝对值大者 连续稳定工作时间（标准黑体设置为50℃，热像仪连续稳定工作3小时的最大测温误差）≤2℃，结合工作实际，连续稳定工作时间技术参数要求参照《GB/T 19870-2018工业检测型红外热像仪》设定。取绝对值。 测温一致性（0~100℃）≤ 2℃，取绝对值 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可见光模组（Ⅱ型） | ≥400万像素、自动对焦、内置目标照明灯 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示单元（Ⅱ型） | 图像显示:红外图像、可见光图像、画中画图像、融合图像 内置取景器:高分辨率彩色取景器，像素≥1024×768 外部显示器:外置≥5"的LCD液晶显示屏，角度可调节。像素不低于1024×768 菜单控制:中文操作界面，根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅱ型） | 测温方式：手动/自动，能设置≥15个可移动点、≥15条垂直/水平测温线、≥15个测温区域，在区域内能设置最高温、最低温，等温线，温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点大气穿透率校正：根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 辐射率校正：0.01-1.0可调（0.01步长） 测温距离校正功能：具备 环境温度校正功能：具备 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 能量供给单元（Ⅱ型） | 可充电锂电池，单个电池连续工作时间≥4.5小时，电池为内置式。可显示电池剩余电量百分比。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 存储单元（Ⅱ型） | 外置：≥128G的内存卡； 内置：≥8GB的存储器 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 储存读取设备 | SD+TF（MicroSD）双卡槽 UHS-II标准，最高312MB/s | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外模组（Ⅲ型） | 探测器像素（分辨率）：大于等于640×480 镜头视角：标配镜头（25º±2º） 响应波长：7.5-14μm 空间分辨率：小于0.7mrad 热灵敏度：小于等于0.1K或℃ 噪声等效温差，NETD，是指在环境温度在23℃±5℃，50mm焦距，相对孔径为1时的NETD测试值 帧频：大于等于25Hz ，非插值法 手动聚焦功能：具备 自动聚焦功能：具备 数码变焦功能：最大数码变焦倍数大于等于8倍 镜头适配性：可更换长焦或广角镜头，且自动识别 测温范围下限：-20℃ 测温范围上限：350℃ 测温准确度（100℃以下）：小于等于2℃ 取绝对值 测温准确度（100℃及以上） ：小于等于测量值的2% 取绝对值 连续稳定工作3小时的最大测温误差：小于等于±2℃或测量值的±2%（取绝对值大者） 结合工作实际，连续稳定工作时间技术参数要求参照《GB/T 19870-2018工业检测型红外热像仪》设定。 测温一致性（0~100℃）：小于等于2℃ 取绝对值 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 可见光模组（Ⅲ型） | ≥300万像素、自动对焦、内置目标照明灯 | 个 | 31 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示单元（Ⅲ型） | 图像显示：图象数字处理DDE显示技术 内置取景器：高分辨率彩色取景器，像素≥800×480 外部显示器：外置≥5"的LCD液晶显示屏，角度可调节。像素不低于1024×768 菜单控制：中文操作界面，根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 | 个 | 28 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅲ型） | 测温方式：手动/自动，能设置数个可移动点、区域，在区域内能设置最高温、最低温，等温线，温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点 大气穿透率校正 ：根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 辐射率校正：0.01-1.0可调（0.01步长） 测温距离校正功能：具备 环境温度校正功能：具备 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 存储单元（Ⅲ型） | ≥64G带有wifi功能的存储器或存储卡 | 个 | 54 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅳ型） | 测温方式：手动/自动，能设置数个可移动点、区域，在区域内能设置最高温、最低温，等温线，温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点 大气穿透率校正 ：根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 辐射率校正：0.01-1.0可调（0.01步长） 测温距离校正功能：具备 环境温度校正功能：具备 具备PMS系统接口功能，能够提供红外大数据诊断分析系统 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 能量供给单元（Ⅲ型） | 可充电锂电池，单个电池连续工作时间≥2小时，电池为内置式。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外模组（Ⅳ型） | 探测器像素（分辨率）：≥640×480 镜头视角：标配镜头（25º±2º) 响应波长：7.5-14μm 空间分辨率 <0.70mrad 热灵敏度（噪声等效温差，NETD） 环境温度在23℃±5℃，50mm焦距，相对孔径为1时，NETD小于0.1K 帧频：≥25Hz(非插值法) 聚焦：同时具备自动、手动、电动 变焦：至少1-8倍的数码连续变焦；具备可更换长焦镜头、广角镜头，且自动识别。 测温范围 ：-20～+350℃，可分量程段 测温准确度 ：±2℃/±2%读数，取绝对值大者 特征测温范围 ：特征测温范围的准确度不超过±2℃/±2%读数，取绝对值大者 连续稳定工作时间 ：在满足测温准确度的前提下，热像仪连续稳定工作的时间不小于2h 测温一致性：测温一致性应不超过中心区域测量值的±0.5℃（0-100℃） | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 能量供给单元（Ⅳ型） | 可充电锂电池，单个电池连续工作时间≥3小时，电池为内置式。 | 个 | 90 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外模组（Ⅴ型） | 探测器像素（分辨率）≥640×480 视场（FOV）：标配镜头（25º±2º） 响应波长：7.5-14μm 空间分辨率 <0.7mrad 热灵敏度 ≤0.1K 帧频≥25Hz 手动聚焦功能：具备 自动聚焦功能：具备 数码变焦功能≥8倍 镜头适配性：可更换长焦或广角镜头，且自动识别 测温范围下限：-20℃ 测温范围上限： +350℃ 测温准确度≤2℃ 测温准确度：≤测量值的2% 特征测温范围：特征测温范围的准确度不超过±2℃/±2%读数，取绝对值大者 连续稳定工作时间（标准黑体设置为50℃，热像仪连续稳定工作3小时的最大测温误差）：标准黑体设置为50℃，热像仪连续稳定工作3小时的最大测温误差）≤2 ℃ 测温一致性 ℃ ≤2 ℃ | 个 | 7 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外模组（Ⅵ型） | 探测器像素（分辨率）≥640×480 视场（FOV）：标配镜头（25º±2º）长焦镜头（7°±2º） 响应波长：7.5-14μm 空间分辨率 <0.7mrad 热灵敏度 ≤0.1K 帧频≥25Hz 手动聚焦功能：具备 自动聚焦功能：具备 数码变焦功能≥8倍 镜头适配性：可更换长焦或广角镜头，且自动识别 测温范围下限：-20℃ 测温范围上限： +350℃ 测温准确度≤2℃ 测温准确度：≤测量值的2% 特征测温范围：特征测温范围的准确度不超过±2℃/±2%读数，取绝对值大者 连续稳定工作时间（标准黑体设置为50℃，热像仪连续稳定工作3小时的最大测温误差）：标准黑体设置为50℃，热像仪连续稳定工作3小时的最大测温误差）≤2 ℃ 测温一致性 ℃ ≤2 ℃ | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅴ型） | 测温方式：手动/自动，能设置数个可移动点、区域，在区域内能设置最高温、最低温，等温线，温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点 大气穿透率校正 ：根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 辐射率校正：0.01-1.0可调（0.01步长） 测温距离校正功能：具备 环境温度校正功能：具备 具备与PMS等甲方指定系统数据传输接口 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外模组（Ⅶ型） | 红外分辨率：384*288 热灵敏度(NETD)：40mk(0.04°C) 最小成像距离：0.1m 对焦方式：自动对焦 镜头识别：自动识别 测温范围 ：-20°C ~ 700°C 测温区域：点：16 线：8 区域：16 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅵ型） | 测温方式：手动/自动，能设置可移动点、区域，在区域内能设置最高温、最低温，同时自动跟踪最高/最低温度点 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 辐射率校正：0.01-1.0可调（0.01步长） 测温距离校正功能：具备 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示单元（Ⅳ型） | 5寸，1280*720，采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 能量供给单元（Ⅴ型） | 7.4V，3500mAh锂电池，可现场更换、可充电 2.5小时充至90%电量，并可连续工作时间≥4小时。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外模组（Ⅷ型） | 红外热成像仪,640×480,标准25°+长焦12°+广角46° - 检测诊断型 探测器像素（分辨率）≥640×480 响应波长 ：8-14 μm 空间分辨率<2.0 mrad 热灵敏度（噪声等效温差，NETD，是指在环境温度在23℃±5℃，50mm焦距，相对孔径为1时的NETD测试值） ≤0.1 K（或℃） 帧频 ≥25Hz (非插值法) 手动对焦功能：具备 测温范围下限 ： -20℃ 测温范围上限 ≥+350℃ 测温准确度（25℃下）（取绝对值） ≤2℃ 测温准确度（25℃下）（取绝对值） ≤2% | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示单元（Ⅴ型） | 外置≥3.5英寸LCD液晶显示屏 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅶ型） | 测温方式：手动/自动，能设置数个点或区域，位置可调，可显示区域内统计数据：最低温度、最高温度、平均温度。 辐射率校正：可设定，0.01-1.0可调，或者从预设菜单中选择 测温距离校正功能：具备 环境温度校正功能：具备 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 存储单元（Ⅳ型） | 有内置存储，支持外置存储卡64G | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 红外模组（Ⅸ型） | 探测器像素（分辨率）≥640×480及以上 视场（FOV） — — 响应波长：7.5-14μm 空间分辨率 <0.7mrad 热灵敏度 ≤0.1K 帧频≥25 Hz 手动聚焦功能：具备 自动聚焦功能：具备 数码变焦功能 ≥8倍 镜头适配性 — 可更换长焦或广角镜头，且自动识别 测温范围下限：-20℃ 测温范围上限：+350℃ 测温准确度：≤2℃ 测温准确度：≤测量值的2% 特征测温范围：特征测温范围的准确度不超过±2℃/±2%读数，取绝对值大者 连续稳定工作时间（标准黑体设置为50℃，热像仪连续稳定工作3小时的最大测温误差）：标准黑体设置为50℃，热像仪连续稳定工作3小时的最大测温误差）≤2℃ 测温一致性≤0.5℃ | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示单元（Ⅵ型） | 内置取景器：高分辨率彩色取景器，像素≥800×480 外部显示器：外置≥5"的LCD液晶显示屏，角度可调节。像素不低于1024×768 菜单控制：中文操作界面，根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅷ型） | 测温方式：手动/自动，能设置数个可移动点、区域，在区域内能设置最高温、最低温，等温线，温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点 大气穿透率校正 ：根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 辐射率校正：0.01-1.0可调（0.01步长） 测温距离校正功能：具备 环境温度校正功能：具备 数据可实现与甲方指定系统共享 | 个 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示单元（Ⅶ型） | 外部显示器：外置≥5"的LCD液晶显示屏，角度可调节。像素不低于1024×768 菜单控制：中文操作界面，根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 控制分析模组（Ⅸ型） | 测温方式：手动/自动，能设置数个可移动点、区域，在区域内能设置最高温、最低温，等温线，温差，具有声音报警和颜色报警，同时自动跟踪最高/最低温度点 大气穿透率校正 ：根据输入的距离、大气温度和相对湿度校正测试温度 光学穿透率校正：根据内置的温度传感器对探测器周围的温度的漂移和增益(包括仪器本身的温度变化)进行连续的自动校准 辐射率校正：0.01-1.0可调（0.01步长） 测温距离校正功能：具备 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 存储单元（Ⅴ型） | ≥128G的SSD存储器或存储模块 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 存储单元（Ⅵ型） | ≥128G的存储器 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。