附件1   招标需求一览表

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	接触式超声波检测单元、同步单元等采购项目
	特高频检测单元（Ⅰ型）
	频率范围：300-1500MHz
测量范围：-80-0dBm
传感器平均有效高度：在300MHz～1500MHz频带内平均有效高度应不小于10mm，且最小有效高度宜不小于3mm；
检测灵敏度：特高频局部放电带电检测仪（含传感器）在GTEM中测试的检测灵敏度不大于7.6V/m；
传感器动态范围：≥40dB
稳定性：在标定源输出50V～100V范围内仪器各项功能正常，连续工作4小时后，其GTEM检测信号幅值的变化应不超过±5%；
便携性：≤1Kg
	套
	9
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过局放检测仪或组部件（包括智能终端或传感器）销售业绩不少于1份，累计金额不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	接触式超声波检测单元（Ⅰ型）
	灵敏度：峰值灵敏度一般不小于60dB(V/(m/s))，均值灵敏度一般不小于40dB(V/(m/s))。
检测频带：20kHz∼200kHz（频带范围可调）
线性度误差：≤±20%。
稳定性：局部放电超声波检测仪连续工作1小时后，注入恒定幅值的脉冲信号时，其响应值的变化不应超过±20%。
便携性：≤1Kg
	套
	9
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	同步单元（Ⅰ型）
	具有多通道同步测量功能，可以对不同通道的测量数据进行比对分析，可自由选择内同步、无线外同步。外同步单元与主机采用无线通讯方式实现，包括电压、电流同步。
	套
	9
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	测试仪配套智能终端单元
	数据接口： USB接口、蓝牙等
数据上传路径：四川省电力公司Pms管理系统、电气试验数字化dadabase管理系统
数据上传内容：测量电流及电阻、测量时间
数据上传格式：满足PMS试验报告模块
数据上传速度：不小于40Mbps
数据存储容量：不低于128GB
数据点阵数：不低于2560 x 1600dots 
操作系统：安卓系统
连续工作时间：不小于6小时
功能要求：（1）具有从试验仪器采集数据功能，满足四川省电力公司电气试验数联系统流程，满足四川省电力公司电气试验数联系统通讯规约对应试验条款；
（2）具有通过VPN专用通道将测试数据传往内网服务器功能，试验数据必须接入四川电力省电力公司电气试验数联系统管理平台，能代替所有现场原始试验记录；
（3）满足国网数字化建设要求，具有将试验现场的试验数据一键上传pms的功能，并且可以获取PMS历史数据进行比对，提供相应试验项目的完整PMS格式试验报告；
（4）智能终端具备图像识别功能，能对试验仪器测试数据进行自动图像识别并上传四川电力省电力公司电气试验数联系统管理平台。
	套
	9
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	主机（Ⅰ型）
	1.同时检测8通道，可同时显示各通道测量图谱。
2、应具有抗外部干扰的能力，如检测信号的硬件滤波和数字滤波等，具备时域、频域信号分析技术。
3、应具有多通道同步测量功能，可以对不同通道的测量数据进行比对分析，可根据进行需要将其中四个通道更换为特高频局放检测和高频局放检测，以便进行多种局放检测。
4、应具有参考相位测量功能。
5、应具有诊断分析功能。
6、具有定位算法，可实现放电源的空间三维定位。
7、具备报警阈值设置和告警指示功能。
	套
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	超声传感器（Ⅰ型）
	纵波传感器，谐振频率在80k∼200k范围内，线性度误差≤±20%
	个
	24
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	放大器（可内置）
	增益：0/20/40放大可调
	个
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	主机（Ⅱ型）
	具备多通道特高频测量功能检测主机；
具备PRPD、PRPS检测模式，可实时同时显示局放信号的二维及三维图谱。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	传感器
	特高频传感器平均有效高度试验：大于等于8mm
特高频检测灵敏度无 小于等于17.6dB（V/m） 
特高频动态范围试验： 大于等于40.0dB 
特高频检测通道数： 大于等于3个
	套
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	低通滤波器、高通滤波器、窄带滤波器
	可通过更换滤波器调整数据采集频率
	套
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	带wifi功能存储卡
	1、能够保存超声波检测数据。2、能够查询、导出及管理数据。3、超声波测试数据的存储和导出应包括图片和数据文件方式。
	个
	4
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	超声波局放仪
	1. 能够实现局部放电的超声波测量，并显示超声波信号强度，宜具有增益调节功能。2.能够将超声波信号降频至人耳可接受的频率进行音频输出。3.宜具备干扰抑制功能。4.应能够显示超声波局部放电相位图谱、超声波局部放电飞行图谱，宜具有超声波局部放电特征图谱、超声波局部放电波形图谱等。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	超声传感器（Ⅱ型）
	1，检测动态范围：-10~60dBuV
2，线性误差：<±10%
3，分辨率：0.1dBuV
	个
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	主机（内置暂态地电压和非接触式超声波传感器）
	频率范围：3~100MHz
线性度误差：（响应值以所投型式试验报告为准）：不大于±20%
脉冲计数误差：不大于±10%
整机检测频带：主谐振频率20kHz-60kHz
动态范围：不小于40dB
线性度误差：不大于±20%
	台
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	高频电流传感器及无线模块
	传感器传输阻抗：高频电流传感器在 3MHz~30MHz 频段范围内的最小传输阻抗应不小于 8mV/mA。
整机灵敏度 （响应值以所投型式试验报告为准）：最小可测局部放电量不大于10pC。
整机检测频带（响应值以所投型式试验报告为准）：最大输出对应的频率应位于3MHz~30MHz 范围内，6dB 带宽应不小于 10MHz。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	电缆护层环流传感器及无线模块
	电流分辨力：接地电流测量分辨力应优于 0.1A
环流测量误差 （响应值以所投检测报告为准）：接地电流测量范围 0.1A~300A，测量最大误差不超过±(1%标准读数+0.1A)
主缆电流测量误差：测量范围：1A~2000A； 
最大允许误差：±（1%读数+0.1A）
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	特高频检测单元（Ⅱ型）
	1、频率范围：至少覆盖300-1500MHz；
2、测量范围：-80-0dBm；
3、传感器平均有效高度：在300MHz～1500MHz频带内平均有效高度应不小于8mm，且最小有效高度宜不小于3mm；
4、检测灵敏度：特高频局部放电带电检测仪（含传感器）在GTEM中测试的检测灵敏度不大于7.6V/m；
5、传感器动态范围：不应小于40dB；
6、稳定性：在标定源输出50V～100V范围内仪器各项功能正常，连续工作4
小时后，其GTEM检测信号幅值的变化应不超过±5%；
7、便携性：主机重量不应超过3Kg。
1、具备幅值检测模式，可连续触发或单次触发采集，测试局部放电信号dB值，具备幅值趋势图。
2、具备周期图谱检测，显示单工频周期下局放的信号相位分布。
3、具备PRPD、PRPS检测模式，可实时同时显示局放信号的二维及三维图谱
4、具备移动智能终端。
	套
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	接触式超声波检测单元
	1、灵敏度：峰值灵敏度一般不小于60dB(V/(m/s))，均值灵敏度一般不小于40dB(V/(m/s))。
2、检测频带：用于SF6气体绝缘电力设备的超声波检测仪，一般在20kHz∼80kHz范围内；对于充油电力设备的超声波检测仪，一般在80kHz∼200kHz范围内；对于非接触方式的超声波检测仪，一般在20kHz∼60kHz范围内。
3、线性度误差：不大于±20%。
4、稳定性：局部放电超声波检测仪连续工作1小时后，注入恒定幅值的脉冲信号时，其响应值的变化不应超过±20%。
5、便携性：主机重量不应超过3Kg
具备PRPD、PRPS检测模式，可实时同时显示局放信号的二维及三维图谱。
具备连续检测模式、脉冲检测模式（TOF）、时域波形检测模式及幅值趋势图。
具备移动智能终端。
	套
	8
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	高频检测单元
	1、传感器传输阻抗：高频电流传感器在3MHz～30MHz频段范围内的传输阻抗不应小于5mV/mA；
2、检测频率：最大输出对应的频率应位于3MHz～30MHz范围内，带宽不应小于2MHz；
3、灵敏度：最小可测局部放电量不应大于50pC；
4、线性度 ：局部放电信号的动态范围为40dB时，检测线性度误差不应大于15%；
5、抗干扰性能：可在3MHz～30MHz频段内调整检测频率，对窄带干扰信号的抑制能力不应低于20dB。
1、具备PRPS、PRPD、Qφ及幅值趋势图
2、具备移动智能终端。-
	套
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	暂态地电压及空气超声检测单元(Ⅰ型)
	1、频带：在3MHz~100MHz范围内；

2、测量量程：0dBmV~60dBmV；

3、线性度误差：不大于±10%；

4、脉冲计数：脉冲计数误差不应大于±5%；

5、稳定性：局部放电检测仪连续工作1小时，施加恒定幅值、频率的方波信号，其响应值的变化不应大于±20%；

6、便携性：主机重量不应超过3Kg。

1、具备局部放电峰值检测、周期脉冲数、1秒脉冲数、局部放电重复率（放电严重度）、PRPS、PRPD、Qφ及幅值趋势图。

2、具备移动智能终端。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	同步单元（Ⅱ型）
	可自由选择内同步、无线外同步。外同步单元与主机采用无线通讯方式实现，包括电压、电流同步。
	套
	5
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	接触式超声波检测单元（Ⅱ型）
	1、灵敏度：峰值灵敏度一般不小于60dB(V/(m/s))，均值灵敏度一般不小于40dB(V/(m/s))。
2、检测频带：用于SF6气体绝缘电力设备的超声波检测仪，一般在20kHz∼80kHz范围内；对于充油电力设备的超声波检测仪，一般在80kHz∼200kHz范围内；对于非接触方式的超声波检测仪，一般在20kHz∼60kHz范围内。
3、线性度误差：不大于±20%。
4、稳定性：局部放电超声波检测仪连续工作1小时后，注入恒定幅值的脉冲信号时，其响应值的变化不应超过±20%。
5、便携性：主机重量不应超过3Kg
具备PRPD、PRPS检测模式，可实时同时显示局放信号的二维及三维图谱。
具备连续检测模式、脉冲检测模式（TOF）、时域波形检测模式及幅值趋势图。
具备移动智能终端。
	套
	2
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	暂态地电压及空气超声检测单元（Ⅱ型）
	1、频带：在3MHz~100MHz范围内；

2、测量量程：0dBmV~60dBmV；

3、线性度误差：不大于±20%；

4、脉冲计数：脉冲计数误差不应大于±10%；

5、稳定性：局部放电检测仪连续工作1小时，施加恒定幅值、频率的方波信号，其响应值的变化不应大于±20%；

6、便携性：主机重量不应超过3Kg。

7、具备局部放电峰值检测、周期脉冲数、1秒脉冲数、局部放电重复率（放电严重度）、PRPS、PRPD、Qφ及幅值趋势图。

8、具备移动智能终端。
	套
	1
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	

	
	暂态地电压及空气超声检测单元（Ⅲ型）
	1、频带：在3MHz~100MHz范围内；

2、测量量程：0dBmV~60dBmV；

3、线性度误差：不大于±15%；

4、脉冲计数：脉冲计数误差不应大于±10%；

5、稳定性：局部放电检测仪连续工作1小时，施加恒定幅值、频率的方波信号，其响应值的变化不应大于±20%；

6、便携性：主机重量不应超过3Kg。

7、具备局部放电峰值检测、周期脉冲数、1秒脉冲数、局部放电重复率（放电严重度）、PRPS、PRPD、Qφ及幅值趋势图。

8、具备移动智能终端。
	套
	3
	接供货通知后20日内
	36个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。





