[bookmark: _GoBack]招标公告附件
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	万能试验单元等采购项目
	万能试验单元
	最大试验力2000kN；
伺服阀分辨率0.05%FS、滞环<1%FS；
负荷传感器综合精度±0.05%~±0.25%FS、安全过载150%、极限过载200%；
同轴度≤5%（具微调装置）；
试验力分辨率最高1/500000全程不分档；
位移分辨率0.033μm、位移示值相对误差>±0.5%；
速度范围0.001~700mm/min；
力控速率调节范围0.005~5%（<0.05%FN/s±1%、≥0.05%FN/s±0.5%）；
变形速率调节范围0.005~5%（控制精度同力控）；
立柱净间距≥1100mm；
拉伸行程0~1500mm；
主机重量≥10000kg；
接口以太网、RS232。
	台
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	2023年1月1日至2025年12月31日，具有仪器仪表销售业绩不少于25万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	拉力试验单元
	试验机等级0.5级；
最大试验力20000N、测量范围0.2%~100%；
试验力示值相对误差±0.5%、分辨力1/1000000；
速度范围0.001~2500mm/min；
同轴度≤5%；
位移分辨力≤0.025μm；
单空间门式结构（丝杠副传动）；
恒力/恒位移/恒变形控制范围0.5%~100%；
引伸计应变测量20µm/m~1000%、分辨率1μ、精度0.002%应变；
接口2路桥式信号采集、4路开关量、以太网、RS232；
手控盒具锁定及无极调速；
主机框架刚度≥80kN/mm；
配橡胶拉伸夹具（GB/T528-2009）及专用软件。
	台
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	冲击试验单元
	一体式触控屏显示、触摸屏保存20组、内存存储≥100000组；
冲击力值传感器静态线性误差±1%（10%~100%FS）；
控制器最大采样频率≥250kHz；
冲击能量1.0/2.0/4.0/5.0J；
显示分辨力0.001J、最大冲击强度156kJ/㎡；
自动计算冲击能量及强度、U盘导出数据联网；
配testSJ数据管理系统；
制动装置自动/手动双模式；
电源220×(1±10%)VAC 50Hz 0.1kVA单相三线；
配防护罩、门禁开关、透明防护门（防飞溅）；
摆锤1J/2J、4J/5J；冲击力值传感器4%~100%FS；直流直线电机行程20mm、速度60mm/s。
	台
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	硬度检测单元
	A型邵氏硬度计；
适用一般橡胶、软质塑胶；
测针测试面直径0.79mm、35°圆锥状；
测针凸出高度2.5mm；
测量范围0~100度；
标准荷重值549~8061mN（56~822gf）；
基重1kg；
喉深110mm；
试样盘直径100mm；
含说明书、出厂检验报告、转接头、间隔环、随货清单、勾型扳手。
	台
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	橡胶刨片单元
	用于橡胶试品制样、切片；
切片厚度1~16mm；
刨片宽度40~60mm；
刀片厚度5~7mm；
料台宽度120~160mm；
含主机及配套刀具、料台。
	台
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	厚度检测单元
	用于测量橡胶试品厚度；
测量范围0~10mm；
分度值≤0.01mm；
施加压力20(±2)kPa；
测足尺寸Ø6、10可选；
含主机及测足。
	台
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
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